Quy định về thiết bị đo nồng độ khí Radon trong nhà tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7889 : 2008 như thế nào?

Tại tiểu mục 5.3 Mục 5 Tiêu chuẩn Việt Nam quy định các thiết bị đo nồng độ khí Radon trong nhà nêu trong Phụ lục A.

* Các yêu cầu kỹ thuật chung đối với thiết bị đo

- Thiết bị đo nồng độ khí Radon phải có ngưỡng đo tối thiểu không lớn hơn 40 Bq/m 3 .

- Sai số tương đối (E) của thiết bị đo ở điều kiện tiêu huẩn, tính theo %, không lớn hơn 20% và được tính theo công thức:

E = (Qi - Qt )100/Qt

trong đó:

Qi: là chỉ số đo của thiết bị

Qt: là giá trị khi đo với mẫu chuẩn hoặc thiết bị chuẩn.

5.3.1.3 Dao động thống kê số liệu đo (V) của thiết bị đo, tính theo %, không lớn hơn 10% và được tính theo công thức:

trong đó:

: là giá trị trung bình của n lần đo

xi :là giá trị lần đo thứ i.

- Giới hạn dao động của thiết bị đo

Giới hạn dao động cho phép của thiết bị đo theo các yếu tố môi trường khi đo được quy định ở Bảng 2.

Bảng 2 – Giới hạn dao động của thiết bị theo các yếu tố ảnh hưởng

| Yếu tố ảnh hưởng | Khoảng giá trị của yếu tố ảnh hưởng | Giới hạn dao động giá trị đo |
| --- | --- | --- |
| Bức xạ gamma của môi trường | Từ 1 µGy.h-1 đến 10 µGy.h-1 | Theo thông báo của nhà sản xuất |
| Điện thế cấp | Từ 88%UN đến 110%UN | ± 10% chỉ số đo ở điều kiện chuẩn theo IEC 61577-2: 2000 điều 11.3 |
| Nhiệt độ môi trường | Từ –5 °C đến +40 °C | ± 10% chỉ số đo ở 20°C theo IEC 61577-2: 2000 điều 10.3 |
| Độ ẩm tương đối | Tới 90% ở 30 °C | ± 10% theo IEC 61577-2: 2000 điều 10.4 |
| áp suất khí quyển | 80 kPa đến 120 kPa | Theo thông báo của nhà sản xuất |
| UN: Hiệu điện thế danh định |  |  |

- Thiết bị đo nồng độ khí Radon được hiệu chuẩn với buồng chuẩn quốc gia hoặc quốc tế .

* Cấu hình của thiết bị đo

- Thiết bị đo có thể có một, nhiều hay tất cả các bộ phận chức năng sau:

+ Bộ đo bức xạ;

+ Bơm không khí;

+ Bộ lọc;

+ Bộ sấy khô không khí;

+ Bộ thiết bị kiểm tra;

+ Bộ xử lý tín hiệu;

+ Bộ hiển thị đo;

+ Bộ cấp điện;

+ Các bộ hiển thị thao tác;

+ Đèn báo vượt ngưỡng nồng độ quy định.

Khi các thiết bị đo có các bộ phận chức năng kể trên thì chúng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Bộ đo bức xạ

Bộ đo cần có hiệu suất ghi hình học càng cao càng tốt và có lớp bảo vệ chống nhiễm bẩn bởi các hạt nhân phát alpha có trong môi trường hay bụi của không khí khi không sử dụng.

- Bơm không khí

Bơm không khí tuần hoàn phải cung cấp đủ và ổn định dòng khí thích hợp theo phương pháp đo. Bơm không khí phải hoạt động ổn định với dao động áp suất khi vận hành, phù hợp với thời gian lấy mẫu, các kiểu lọc, bụi không khí tích tụ… Đầu ra và các ống nối của bơm phải đủ kín để duy trì tốc độ dòng khí ổn định, tránh rò.

- Bộ lọc

Phần lớn các thiết bị đo có sử dụng bộ lọc ngăn các sản phẩm phân rã của Radon. Nhà sản xuất thiết bị phải thông báo kiểu bộ lọc. Bộ lọc phải cho phép khí Radon đi qua. Khuyến cáo sử dụng các bộ lọc có hiệu suất cao.

- Bộ sấy khô không khí

Nếu hiệu suất đo phụ thuộc vào độ ẩm của không khí lấy mẫu thì thiết bị đo phải được trang bị bộ sấy không khí (dùng hạt chống ẩm hay dùng pin điện). Hạt chống ẩm không được hấp phụ Radon và có ghi rõ thời hạn sử dụng.

- Bộ kiểm tra

Bộ kiểm tra cho phép người sử dụng tiến hành kiểm tra định kỳ sự vận hành chính xác của thiết bị. Việc kiểm tra phải được thực hiện với các nguồn phóng xạ thích hợp hay nguồn không khí chuẩn.

- Bộ xử lý tín hiệu

Bộ xử lý tín hiệu bao gồm cụm chức năng tiếp nhận tín hiệu của đầu đo và xử lý các tín hiệu đó.

- Bộ thiết bị hiển thị và thiết bị ngoại vi

Bộ hiển thị phải thông báo nồng độ khí Radon theo đơn vị Bq/m3. Khoảng đo hiệu quả của thiết bị phải thích hợp với mục đích đo.

Đơn vị đo cần phải được hiện rõ trên màn hiển thị.

Bộ hiển thị phải dễ đọc trong các điều kiện môi trường khác nhau. Có đèn báo bật/tắt màn hình. Nếu phương pháp đo yêu cầu, cần có hiển thị lưu tốc dòng khí.

Các thông số đầu ra được hiển thị hay lưu giữ trong một hay nhiều các thiết bị sau:

+ Màn hình;

+ Bộ ghi số liệu;

+ Máy in;

+ Máy vi tính;

+ Hoặc các thiết bị khác qua cổng số liệu.

Thiết bị đo có thể trang bị bộ báo động mức nồng độ Radon vượt ngưỡng quy định và có thể điều chỉnh ngưỡng.

- Bộ cấp điện

Bộ cấp điện phải có các cụm sau:

+ Cụm cấp điện cho máy bơm không khí (nếu có);

+ Cụm cấp điện để kiểm tra và đo.

Điện cấp phải ổn định trong thời gian đo, khi ngắt điện phải tắt màn hình hiển thị.